Техническое задание к Извещению № 8/21074000155 от 01.03.2021 г.

| № п/п | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра, по ТЗ |
| --- | --- | --- |
| I | Установка стоматологическая стационарная с нижней подачей шлангов инструментов | 1 шт. |
| 1. | Общие требования |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |
| 1.2 | Декларация о соответствии Госстандарта России | Наличие |
| 1.3 | Соответствие ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010, ГОСТ IEC 60601-1-1-2011, ГОСТ Р МЭК 60601-1-6-2014, ГОСТ 26368-90, ГОСТ 28131-89, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 | Наличие |
| 2. | Функциональные требования к креслу пациента |  |
| 2.1 | Электромеханическое кресло пациента с 2-мя независимыми электродвигателями | Наличие |
| 2.2 | Вертикальная грузоподъемность кресла | не менее 135кг |
| 2.3 | Количество программируемых положений кресла | Не менее 3 |
| 2.4 | «Нулевое» положение кресла для посадки/выхода пациента | Наличие |
| 2.5 | Положение Тренделенбурга | Наличие |
| 2.6 | Левый подлокотник | Наличие |
| 2.7 | Возможность заказа правого поворотного подлокотника как опции | Наличие |
| 2.8 | Подголовник с двойной артикуляцией и возможностью изменения положения по высоте | Наличие |
| 2.9 | Минимальная высота сиденья кресла | Не более 415 мм |
| 2.10 | Максимальная высота сиденья кресла | Не более 800 мм |
| 2.11 | Максимальная длина кресла в разложенном положении | Не более 1971 мм |
| 2.12 | Ширина сидения кресла | Не менее 480 мм |
| 2.13 | Длина сидения кресла | Не менее 1253 мм |
| 2.14 | Ширина спинки кресла | Не менее 600 мм |
| 2.15 | Диапазон изменения угла наклона спинки кресла | Не менее 75( |
| 2.16 | Управление движениями кресла с блока врача и при помощи многофункциональной педали | Наличие |
| 3. | Функциональные требования к гидроблоку |  |
| 3.1 | Гидроблок с креплением на кресле пациента | Наличие |
| 3.2 | Стеклянная поворотная, съемная плевательница | Наличие |
| 3.3 | Система автономной подачи чистой воды на все инструменты на столике врача | Наличие |
| 3.4 | Программируемое наполнение стакана и смыва плевательницы | Наличие |
| 3.5 | Подогрев воды для наполнения стакана | Наличие |
| 3.6 | Емкость для автономной подачи воды | Наличие |
| 3.7 | Открывающаяся панель гидроблока на магнитных фиксаторах для удобного доступа к внутренним узлам и компонентам гидроблока при сервисном обслуживании | Наличие |
| 4. | Функциональные требования к блоку врача |  |
| 4.1 | Блок врача на поворотном кронштейне на 5 инструментов с нижней подачей шлангов | Наличие |
| 4.2 | Турбинный шланг с разъемом Midwest с фиброоптикой | Наличие |
| 4.3 | Место для встраиваемого электрического мотора | Наличие |
| 4.4 | Турбинный шланг с разъемом Midwest без фиброоптики | Наличие |
| 4.5 | 3- функциональный пистолет вода-воздух | Наличие |
| 4.6 | Встроенный пьезоэлектрический скайлер без фиброоптики с резьбой, допускающей использование насадок EMS | Наличие |
| 4.7 | Регуляторы подачи рабочего воздуха на инструменты | Наличие |
| 4.8 | Регуляторы подачи охлаждающей жидкости на инструменты | Наличие |
| 4.9 | Негатоскоп для просмотра рентгеновских снимков | Наличие |
| 4.10 | Кнопки управления рабочими инструментами, движениями кресла пациента, операционным светильником, наполнением стакана, смывом плевательницы, негатоскопом на блоке врача | Наличие |
| 4.11 | Кнопка управления пневмофиксатором положения пантографа блока врача на ручке столика врача | Наличие |
| 5. | Функциональные требования к блоку ассистента |  |
| 5.1 | Блок ассистента на 4 инструмента | Наличие |
| 5.2 | Крепление блока ассистента к гидроблоку на поворотной штанге с возможностью вращения | Наличие |
| 5.3 | Шланг слюноотсоса эжекторного типа (по воде) | Наличие |
| 5.4 | Шланг пылесоса эжекторного типа (по воздуху) | Наличие |
| 5.5 | Автоматическое включение слюноотсоса и пылесоса при вынимании из держателя | Наличие |
| 5.6 | Светополимеризационная лампа | Наличие |
| 5.7 | 3-функциональный пистолет вода-воздух | Наличие |
| 5.8 | Управление смывом плевательницы, наполнением стакана, движениями кресла с панели блока ассистента | Наличие |
| 5.9 | Возможность переоснащения системы аспирации для работы с внешним вакуумным агрегатом влажного типа | Наличие |  |
| 6. | Функциональные требования к операционному светильнику |  |  |
| 6.1 | Светодиодный светильник на пантографическом плече | Наличие |  |
| 6.2 | Возможность регулировки яркости освещения в диапазоне | 5 000-25 000 люкс (величина показателя не требует конкретизации) |  |
| 6.3 | Возможность включения/выключения светильника с панели блока врача | Наличие |  |
| 7. | Функциональные требования к ножной педали |  |  |
| 7.1 | Многофункциональная педаль ножного управления инструментами, спреем, движениями кресла | Наличие |
| 8. | Функциональные требования к стулу врача |  |
| 8.1 | Стул врача на колесах с возможностью регулировки по высоте | Не менее 2 шт. |
| 9. | Основные функциональные требования |  |
| 9.1 | Стоматологическая установка стационарного типа с нижней подачей шлангов инструментов | Наличие |
| 9.2 | Напольный выносной блок подключения к коммуникациям | Наличие |
| 9.3 | Система предварительной фильтрации и регулировки воды и воздуха в блоке коммуникаций | Наличие |
| 9.4 | Входное давление воды | 0,2-0,4мПа (величина показателя не требует конкретизации) |
| 9.5 | Входное давление воздуха | 0,55-0,60 мПа (величина показателя не требует конкретизации) |
| 9.6 | Номинальное напряжение | 220 В |
| 9.7 | Частота | 50 Гц |
| 9.8 | Номинальный ток | Не более 5А |
| 9.9 | Расход воздуха при одновременной работе турбинным наконечником и эжекторным пылесосом | Не более 120 (л/мин) |
| II | Микроэлектродвигатель с блоком управления и шлангом для подключения | 1 шт. |
| 1. | Общие требования |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |
| 1.2 | Декларация о соответствии Госстандарта России | Наличие |
| 2. | Функциональные требования |  |
| 2.1 | Тип двигателя | коллекторный |
| 2.2 | Частота вращения двигателя | Не менее 40000 об/мин |
| 2.3 | Габаритные размеры микроэлектродвигателя | Диаметр не более 23 мм Длина не более 65 мм |
| 2.4 | Вес микроэлектродвигателя | Не более 110 грамм |
| 2.5 | Шланг для подключения микроэлектродвигателя | Длина не менее180 см |
| 2.6 | Блок управления | Наличие |
| 2.7 | Выносной пульт управления | Наличие |
| 2.8 | Плавное регулирование скорости вращения рабочего инструмента | Наличие |
| 2.9 | Поддержание максимального вращающего момента во всем диапазоне регулирования скорости вращения | Не менее 40 мН*м |
| 2.10 | Автоматическая защита от перегрузок | Наличие |
| 2.11 | Включение и выключение микроэлектродвигателя от педали или в ручном режиме | Наличие |
| 2.12 | Подача спрея для охлаждения инструмента | Наличие |
| 2.13 | Расход воды через канал охлаждения инструмента при давлении 0,25 МПа | Не менее 25 мл/мин |
| 2.14 | LED подсветка | Наличие |
| 2.15 | Ток LED подсветки | Не более 100 мА |
| 2.16 | Эксплуатация в нормальных климатических условиях по УХЛ 4.2 и ГОСТу 15150 | Диапазон температур от +10˚С до +40˚С (величина показателя не требует конкретизации) и влажности 80 % |
| 2.17 | Режим работы: повторно- кратковременный: | Цикл, мин--------10 Продолжительность работы, мин------4 |
| 2.18 | Частота вращения инструмента на холостом ходу с наконечником стоматологическим по ГОСТ 25982: | Минимальная 100 об/мин Максимальная 40000 об/ мин |
| 2.19 | Напряжение питания двигателя | Не более 24 В |
| 2.20 | Потребляемая мощность двигателя | Не более 72Вт |
| 2.21 | Максимальный ток двигателя | Не более 3 А |
| 2.22 | Защита от поражения электрическим током по ГОСТ Р 50267.0 | Класс защиты II, тип В |
| III | Наконечник турбинный кнопочный со светом с быстросъемным соединением | 1 шт. |
| 1. | Общие требования |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |
| 1.2 | Декларация о соответствии Госстандарта России | Наличие |
| 2. | Функциональные требования |  |
| 2.1 | Наконечник стоматологический турбинный со светодиодной подсветкой в комплекте с 4-ех канальным быстросъемным переходником | Наличие |
| 2.2 | Класс потенциальной опасности 2а | Наличие |
| 2.3 | Коммутация к шлангу стоматологической установки через быстросъемный переходник, вращение на 360 град. | Наличие |
| 2.4 | Коммутация быстросъемного переходника к шлангу стоматологической установки М4 (Midwest) с контактами для подсветки | Наличие |
| 2.5 | Количество оборотов в мин. | Не менее 300000 об\мин |
| 2.6 | Рекомендуемое давление воздуха | 250 - 320 кПа (величина показателя не требует конкретизации) |
| 2.7 | Расход воздуха | Не более 35 л/мин |
| 2.8 | Источник света - светодиод, расположенный в быстросъемном переходнике | Наличие |
| 2.9 | Необходимое напряжение для источника света | Не более 3,2 Вольт |
| 2.10 | Светопередающий элемент - жесткий стекловод | Наличие |
| 2.11 | Керамические шарикоподшипники | Наличие |
| 2.12 | Кнопочный зажим крепление бора | Наличие |
| 2.13 | Необходимое усилие для извлечения бора | Не менее 22Н |
| 2.14 | Применяемые боры для турбинного наконечника | диаметр хвостовика 1,60 (-0,002) мм (величина показателя не требует конкретизации), максимальная длина не менее 25 мм |
| 2.15 | Материал корпуса наконечника - латунь | Наличие |
| 2.16 | Головка и быстросъемный переходник из нержавеющей стали | Наличие |
| 2.17 | Уровень шумности | Не более 80 дБ (А) |
| 2.18 | Длина наконечника | Не более 116 ± 1 мм |
| 2.19 | Диаметр головки | Не более 12,5 ± 0,5 мм |
| 2.20 | Высота головки | Не более 13,2 ± 0,5 мм |
| 2.21 | Выход охлаждающих сред вокруг бора в трех точках | Наличие |
| 2.22 | Автоклавирование наконечника до 135 град. по Цельсию | Наличие |
| 2.24 | В комплекте: адаптер для смазки; бор-фантом; игла для чистки; набор уплотнительных колец не менее 5 шт. | Наличие |
| IV | Наконечник угловой со светом | 1 шт. |
| 1. | Общие требования |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |
| 1.2 | Декларация о соответствии Госстандарта России | Наличие |
| 2. | Функциональные требования |  |
| 2.1 | Титановый корпус | Наличие |
| 2.2 | Кнопочная система фиксация бора | Наличие |
| 2.3 | Световод | Наличие |
| 2.4 | Внутренний спрей | Наличие |
| 2.5 | Максимальная скорость вращения | Не менее 40 000 об/мин. |
| 2.6 | Передаточное число | 1:1 |
| 2.7 | Цветовое обозначение передачи | синий |
| 2.8 | Диаметр головки, мм | Не более 8,7 |
| 2.9 | Высота головки, мм | Не более 12,4 |
| 2.10 | Спрей для смазки наконечников не менее 500 мл | 1 шт. |
|  | Дополнительные требования |  |
| 1. | Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев |
| 2. | Техническая и эксплуатационная документация на русском языке | Наличие |
| 3. | Монтаж осуществляется сертифицированной инженерной службой | Наличие |